大庆市第五医院康复设备采购项目招标公告

一、项目基本情况

项目编号：2021020

项目名称：大庆市第五医院康复设备采购项目

采购类型：竞争性谈判

预算金额：23.1万元；参与投标供应商投标报价超出预算价格的投标无效。

公告期限：2021年6月28日至2021年6月30日止

采购需求：见报价表

合同履行期限：签订合同后30日内。

二、本项目的资格要求：

1、提供参与本项目投标供应商有效的营业执、机构代码证、税务登记证以及法人身份证复印件、被授权代理人身份证复印件、被授权代理人授权书。以上证件盖投标公司公章有效。

2、提供投标设备生产厂的有效营业执照或营业执照、机构代码证、税务登记证。以上证件盖生产厂家及投标公司公章有效。

3、在开标现场，投标产品必须满足3个及以上厂家，否则，该项目废标。

4、提供参与本项目投标供应商有效的医疗器械经营许可证。

5、生产厂家直接参与投标的需提供生产资格证明文件。供应商参与投标的需提供所投产品生产厂家的授权书。授权书加盖生产厂及投标供应商公章。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目下的采购活动。

7、提供设备彩页。

8、本项目不接受联合体投标。

三、报名时间及地址：

投标人于2021年6月30日16时前，到大庆市第五医院二部机关楼四楼医疗设备科递交公司资质原件报名。

四、投标文件要求及内容：

1、有意投标者请将投标资料密封在档案袋内，密封袋封面应分别写明招标人和项目名称，并注明“开标时间以前不得开封”字样，加盖公章。）。

2、标书要求：一本正本、四本副本均加盖公章，装订方式为胶装。（正本彩印）

3、 标书封面须有以下内容

（1）投标单位全称及正本或副本标识；

（2）投标项目名称及项目序号（和招标公告中的采购项目和序号一致）；

（3）投标单位联系人及联系方式；

(4)投标日期。

4、 标书内首页应为目录及对应页码（目录中的内容顺序应与投标文件所包含的项目一致）。

5、投标文件包含项目：

|  | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标单位 资质 | 企业法人营业执照 |
| 2 |  | 税务登记证 |
| 3 |  | 开户许可证 |
| 4 |  | 组织机构代码证 |
| 5 |  | 法人授权书 |
| 6 |  | 法人身份证复印件 |
| 7 |  | 投标代表身份证复印件 |
| 8 | 技术偏离表 |  |
| 9 | 医疗器械经营许可证或备案凭证 |  |
| 10 | 医疗设备注册证（登记表） |  |
| 11 | 设备生产厂家资质、医疗器械生产许可证、厂家（或中国总代）授权书 |  |
| 11 | 售后服务承诺书 |  |
| 12 | 质量保证承诺书 |  |
| 13 | 投标报价明细 |  |
| 14 | 设备彩页 |  |

6、投标报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 投标报价 （单价，元） | 投标报价 （总价，元） | 交货时间 | 生产厂商 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中频治疗仪 |  | 2 | 台 |  |  | 合同签订后 日到货 |  |  |  |
| 2 | 超短波治疗仪 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电针治疗机 |  | 5 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 医用冷藏箱 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 红蓝光谱治疗仪 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 深层肌肉刺激仪 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 四肢联动康复训练仪 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 升降床 |  | 1 | 张 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 起立床 |  | 1 | 张 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 蜡疗机 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币，含税 %） |  |  | 大写： |  |  |  | 小写： |  |  |  |

投标单位名称（公章）：                                   时间：   年   月   日

- 五、技术偏离表

| 序号 | 招标技术要求 | 投标技术响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

六、技术要求见附件。

七、开标与评标

1、开标时间：2021年7月1日14时(如有变化电话通知)

2、开标地点：大庆市第五医院二部机关楼二楼会议室

3、开标会议由招标人组织并主持，投标人代表应携带法定代表人资格证明书原件和身份证件原件，非法定代表人参会应携带授权委托书原件和被授权人身份证件原件；在规定的开标时间到达会场，未按时参加开标会议的将视为自动弃权。

4、采购小组有权对投标文件提出质疑，并请投标人给予解释；转入评标阶段时，所有投标人应回避等候定标结果。

八、其它补充事宜

退出投标时限：如供应商退出投标，必须在投标截止时间前72小时，否则不予退出。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

联系人：陈增喜

电　话：13845961003

十、质疑答复

1、投标方可在现场提出质疑问题。

2、技术方面问题由评委答复。

3、公平性问题由纪检答复。

4、不允许投标方查看院方任何资料。

十一、违约责任

1、供应商在价格、质量、数量等方面出现违约行为，医院有权终止合同并追究责任。

2、供应商不能按时提供设备或超时提供设备而影响医院工作的，承担相关责任。

十二、接收到中标通知后，三日内到医院医疗设备科签订合同。

附件：

电脑中频治疗仪参数

技术参数：

1、额定输入功率：100VA。

2、使用电源：交流电压 220V±22V，频率50Hz±1Hz。

*3、显示方式：液晶显示。

*4、输出通道：两路中频加透热输出、两路离子导入直流输出、一路干扰电输出。

*5、中频频率为2kHz～10kHz，单一频率允差±10％；

6、调制频率为0～150Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值。

*7、中频载波波形：双向方波，脉宽50us～250us，允差±10％。调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波等幅波。调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。

8、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。

*9、具有不少于60个固定处方。

10、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。

11、干扰电性能

工作频率：4kHz，允差±10％。

调制频率：0.125Hz，允差±10％。

差频频率范围：0～112Hz，允差±10％或±1Hz取较大值。

调幅度：0%、100%，允差±5％。

12、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。

13、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。

14、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。

*15、电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。

16、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。

*17、治疗时间已在处方中，根据处方不同为20min、30min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。

18、产品ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。

超短波治疗仪

技术参数：

1、额定输入功率：700VA

*2、输出功率：

a)分20W、40W、60W、100W、200W五档可调，允差±20%

b)输出功率的稳定性：治疗仪连续工作30min，输出功率变化不大于±10%

3、治疗时间：分10min、15min、20min、25min、30min五档可调，各档允差±5%，预热时间≤120s，治疗结束后有蜂鸣声提示治疗结束

4、工作频率：27.12MHz,允差±1.5％

5、输出线长度：不小于1100mm

6、机器配带三种方型硅胶电极板

①规格：大  电极片长223mm，宽146mm

②规格：中  电极片长195mm，宽125mm

③规格：小  电极片长124mm，宽85mm

7、机器配带三种方形电极片布套

①规格：大  电极片布套长274mm，宽200mm

②规格：中  电极片布套长240mm，宽180mm

③规格：小  电极片布套长173mm，宽123mm

8、产品通过IS09001、13485医疗器械质 量管理体系认证。

9、生产厂家通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证。

电针治疗仪参数

技术参数:

1、治疗仪额定输入功率：11VA。

2、输出波形：连续波、断续波、疏密波。

3、连续波：

a）连续波频率：0.8Hz～100Hz分11档调节，允差±15％；

b）脉冲宽度：0.5ms±0.1ms；

4、断续波：断续周期：6s，允差±10％；

5、疏密波：疏、密波变换周期：6s，允差±10％。

6、输出脉冲强度

a）毫针电极（负载阻抗250Ω），输出强度为0～12V,允差±20％。

b）皮肤电极（负载阻抗500Ω），输出强度为0～38V,允差±20％。

7、输出通道：6路输出，每路可独立调节强度大小，

8、治疗时间：10min、15 min、20min、25 min、30min、40min、50min、60min八档可调，允差±10％。

9、毫针、皮肤两种输出模式可选

10、产品通过ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。

医用冷藏箱参数

1、用  途：

用于医疗行业冷藏药品的专业冷藏设备，也可用于储存生物制品、疫苗、药品、试剂等，适用于药房、制药厂、医院、疾病预防控制中心、社区卫生服务中心、各类实验室等。

2、主要指标:

2.1、工作条件：环境温度16~32℃，环境湿度：20-80%RH，电压：198~242V， 频率(50±1)Hz。

2.2、样式：立式，单门。

*2.3、有效容积(L)：不小于330L。

2.8、箱体材料为优质PCM彩板，经先进防腐磷化喷涂工艺，内壁为喷涂铝板材质。

2.9、压缩机：采用名牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音。无氟环保制冷剂。

*2.10、双层透明电加热玻璃门，门体防凝露设计，有效防止门体凝露。

*2.11、控温：高精度电脑温度控制系统，箱体内置精密温、湿度传感器，确保箱内温度保持在2~8℃，湿度保持在35%~75%RH，温湿度控制范围符合GSP要求。

2.12、高亮度数码显示，箱内温度、湿度双屏分区独立显示，温度显示精度0.1℃，湿度显示精度1%RH。

*2.13、标配USB接口，导出格式为TXT格式，可主动记录压缩机、风机、箱内灯开关历史数据。

*2.14、标配一键除霜功能，可切换手动和自动两种模式，有效解决箱内结霜问题。

*2.15、有声光报警功能：具有高温、低温、高湿度、低湿度、传感器故障报警等多种声光双重报警功能。

*2.16、智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。

*2.17、内藏式高效冷凝器，内藏式蒸发器，制冷迅速。

*2.18、箱内配有横排LED照明功能。

2.19、5层优质钢丝浸塑搁架，标配标签卡，存取物品更方便，且易于清洗。

*2.20、左侧标配1个测试孔，方便测量箱内温湿度。

2.21、箱体标配前两个万向轮带锁止功能+后两个定向轮。

2.22、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。

*2.23、冷凝水自动蒸发，无需手动倒水。

2.24、箱体配锁，确保存放安全，可选配外挂锁。

3、资质：

3.1 医疗器械生产企业许可证

3.2 ISO9001质量管理体系认证

3.3 ISO14001环境管理体系认证

3.4 ISO13485医疗器械质量管理体系认证

3.5 ISO45001职业健康体系认证

3.6 医疗器械产品注册证

4、服务：

4.1、验收合格后，机免费保修五年，主要零部件保修五年，终身维修

4.2、接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务。

4.3、终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。

红蓝光谱治疗仪技术参数

| 技 术 要 求 |  |
| --- | --- |
| *适应症 | 适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用 |
| 操作面板 | 触摸屏、液晶显示 |
| 照射治疗模式 | 持续/脉冲照射治疗可选 |
| 能量调节方式 | 五级焦耳剂量能量调节 |
| 光源聚光设计 | 组合光杯式 |
| 光源材料 | 半导体固态光源（点阵芯片集成式） |
| 峰值波长 | 红光：640±10nm 蓝光：460±10nm |
| 光功率密度（光源表面测量） | 红光：≥1000mW/c ㎡ 蓝光：≥1000mW/c ㎡ |
| 输出光功率（光杯口平面测量） | ≥12W |
| 光功率稳定度 | 光功率变化率≤±1% |
| 特定距离下照射的温升和光功率密度（在距离光杯口平面 15cm 处，室温 26℃的条件下，单次照射 15min，水膜温升及此时的光功率密度要求 | 温升≤2℃ 光功率密度≥40mW/c ㎡ |
| 最大治疗深度 | 治疗仪最大治疗深度≥10cm |
| 最大有效治疗面积 | ≥800c ㎡ |
| 光杯口平面面积 | ≥180c ㎡ |
| 升降装置 | 手动 |
| 定时时间 | 可从 0min～99min 连续可调 |
| 售后服务 | 省内有厂家售后服务人员，并开通 400（800） 服务热线 |

深层肌肉刺激仪参数

技术参数

- *1、高频率，高静音，高转速马达，进口无刷电机彻底降噪静音治疗。

- 2、电池（电压 24V，容量 2400 毫安），采用高能锂电池，持续续航不少于4小时，电池可拆卸。

- *3、配备按摩头不少于6 种。

- 4、具有电量指示灯。

- *5、具有档位指示灯。

- 6、智能芯片，AI智控，智能控制治疗时间到时自动断电。

7、治疗频率：20～60Hz连续可调，每分钟最高震动次数不低于3600次。

8、治疗时治疗头可伸缩，可有效降低患者的疼痛感和肌肉紧张感。

四肢联动康复训练仪参数

1、电源电压：电池供电。

2、USB接口：电压5V,电流500mA。

3、最大承重：不小于200kg。

*4、显示指标：时间、功率、步频、新陈代谢率、步数、卡路里、阻力等级等；

5、步频范围：0-250步/分；

6、功率范围：0-800瓦特；

7、累积计步：最大9999步；

8、阻力调节：10级阻力可调；

9、卡路里消耗：0－999卡。

10、座椅和把手调节

A、调节座椅前后可以移动，由前向后调节范围：0～325mm,允差±5%，手动调节，分14个锁定位置，每相邻两位置之间间隔25mm，允差±1mm；向后移动时，座椅高度会自动向上升高0～40mm，允差±5%；

B、把手长度可调，调节范围0～400mm，允差±5%；

C、座椅可以分别向左或者向右旋转90°，旋转至90°时自动锁定，允差±2°。

D、人体工程学设计的靠椅；座椅两侧均有舒适的扶手；且扶手可折叠，方便病人转移；

E、运动角度为31°，允差±5°。

*11、阻力训练仪：阻力是永久性的磁性涡电流训练仪，阻力0～20Nm,允差±10%，10档可调，步进2Nm。

12、训练仪工作噪音≤60dB(A)。

升降床参数

- 供电电源：a.c.220V  频率：50Hz。

- 2、额定输入功率：130VA。

3、最大起升重量：不小于135kg。

4、配有手柄开关和脚踏开关，点动手柄开关或脚踏开关上的“上升”或“下降”键至训练床升至合适的高度。

5、生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。

起立床参数

1、电源：AC220  50/60Hz

*2、控制方式：手柄点动控制

3、床面尺寸：不小于1780×620mm

*4、床面高度：不低于550mm

5、起立角度：0°～90°（允差±5°）可调

6、脚踏板上下调整角度：-25°～25°可调（允差±2°）（相对水平向上为正）

蜡疗机参数

1、电源：AC220V

2、额定输入功率：不小于2500VA

3、自动控温装置，设定温度范围：58～99℃

4、温度控制精度：±1℃

*5、蜡槽熔蜡量：不小于30kg；（初次熔蜡≤2小时）

*6、开机后自动工作，设定一周的工作参数，具有强制加热和停止功能；具有自动开关机功能

7、设定参数，可长期保存

*8、具有漏电保护装置

9、具有有水化蜡技术，隔离加热化蜡使用更安全

10、具有50目过滤装置

11、橡胶脚轮，移动时平稳安静没有噪音，结实耐用

12、配有蜡饼托盘不少于3个