大庆市第五医院动态心电、动态血压检测仪设备采购项目招标公告

一、项目基本情况

项目编号：2022006

项目名称：大庆市第五医院动态心电、动态血压检测仪设备采购项目

采购类型：竞争性谈判

预算金额：1、动态心电         2套     预算29万元（含税）

2、动态血压检测仪   2套     预算30万元（含税）

参与投标供应商投标报价超出预算价格的投标无效。

公告期限：2022年3月4日至2022年3月8日止

采购需求：1、动态心电         2套

2、动态血压检测仪   2套

合同履行期限：签订合同后30日内。

二、本项目的资格要求：

1、提供参与本项目投标供应商有效的营业执、机构代码证、税务登记证以及法人身份证复印件、被授权代理人身份证复印件、被授权代理人授权书。以上证件盖投标公司公章有效。

2、提供投标设备生产厂的有效营业执照或营业执照、机构代码证、税务登记证，或三证合一。以上证件盖生产厂家及投标公司公章有效。

3、在开标现场，投标产品必须满足3个及以上厂家，否则，该项目废标。

4、提供参与本项目投标供应商有效的医疗器械经营许可证及生产厂家的医疗器械生产许可证。

5、生产厂家直接参与投标的需提供生产资格证明文件。供应商参与投标的需提供所投产品生产厂家的授权书。授权书加盖生产厂及投标供应商公章。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目下的采购活动。

7、提供设备彩页。

8、本项目不接受联合体投标。

三、报名时间及地址：

投标人于2022年3月8日16时前，到大庆市第五医院二部机关楼四楼医疗设备科递交公司资质原件报名。

四、投标文件要求及内容：

1、有意投标者请将投标资料密封在档案袋内，密封袋封面应分别写明招标人和项目名称，并注明“开标时间以前不得开封”字样，加盖公章。

2、标书要求：一本正本、四本副本均加盖公章，装订方式为胶装。（正本彩印）

3、 标书封面须有以下内容

（1）投标单位全称及正本或副本标识；

（2）投标项目名称及项目序号（和招标公告中的采购项目和序号一致）；

（3）投标单位联系人及联系方式；

(4) 投标日期。

4、 标书内首页应为目录及对应页码（目录中的内容顺序应与投标文件所包含的项目一致）。

5、投标文件包含项目：

|  | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标单位 资质 | 企业法人营业执照 |
| 2 |  | 税务登记证 |
| 3 |  | 开户许可证 |
| 4 |  | 组织机构代码证 |
| 5 |  | 法人授权书 |
| 6 |  | 法人身份证复印件 |
| 7 |  | 投标代表身份证复印件 |
| 8 | 技术偏离表 |  |
| 9 | 医疗器械经营许可证或备案凭证 |  |
| 10 | 医疗设备注册证（登记表） |  |
| 11 | 设备生产厂家资质、医疗器械生产许可证、厂家（或中国总代）授权书 |  |
| 11 | 售后服务承诺书 |  |
| 12 | 质量保证承诺书 |  |
| 13 | 投标报价明细 |  |
| 14 | 设备彩页 |  |

6、投标报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 投标报价 （单价，元） | 投标报价 （总价，元） | 交货时间 | 生产厂商 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态心电 |  | 2 | 套 |  |  | 合同签订后10 日内到货 |  |  |  |
| 2 | 动态血压检测仪 |  | 2 | 套 |  |  | 合同签订后10 日内到货 |  |  |  |
| 合计（人民币，含税 %） |  |  | 大写： |  |  |  | 小写： |  |  |  |

投标单位名称（公章）：                                   时间：   年   月   日

- 五、技术偏离表

| 序号 | 招标技术要求 | 投标技术响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

六、技术要求见附件。

七、开标与评标

1、开标时间：2022年3月9日14时(如有变化电话通知)

2、开标地点：大庆市第五医院二部机关楼二楼会议室

3、开标会议由招标人组织并主持，投标人代表应携带法定代表人资格证明书原件和身份证件原件，非法定代表人参会应携带授权委托书原件和被授权人身份证件原件；在规定的开标时间到达会场，未按时参加开标会议的将视为自动弃权。

4、投标文件有下列情况之一者将视为无效：

（1）投标文件未密封和未加盖投标人公章的。

（2）未按规定要求编制投标文件或内容不全、字迹模糊不清、影响评标的。

（3）超过截止时间未送达投标文件的。

（4）违反招投标法律法规规定的。

（5）未响应招标文件内容。

5、采购小组有权对投标文件提出质疑，并请投标人给予解释；转入评标阶段时，所有投标人应回避等候定标结果。

八、评标原则

1、签署的投标文件必须符合本标书的要求。

2、能提供最合理的投标报价。

3、服务承诺及具体服务保证措施。

4、质量承诺及具体质量保证措施。

5、在满足医院采购需求的情况下且投标报价最低者推荐为中标供应商。

九、其它补充事宜

退出投标时限：如供应商退出投标，必须在投标截止时间前72小时，否则不予退出。

十、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

联系人：陈增喜

电　话：0459-6915314

十一、质疑答复

1、投标方可在现场提出质疑问题。

2、技术方面问题由评委答复。

3、公平性问题由纪检答复。

4、不允许投标方查看院方任何资料。

十二、违约责任

1、供应商在价格、质量、数量等方面出现违约行为，医院有权终止合同并追究责任。

2、供应商不能按时提供设备或超时提供设备而影响医院工作的，承担相关责任。

十三、接收到中标通知后，三日内到医院医疗设备科签订合同。

附件：

动态心电参数

一、记录盒

*1、支持12导联体系分析，连续不少于24小时不间断心电数据采集和存储。

2、记录盒彩色液晶显示屏，支持心电波形实时预览及波形回顾。

3、记录盒自带时钟可准确记录数据采集的起始时间。

4、数据传输方式：支持移动数据网络或USB、SD读卡器传输功能。

5、采样精度：≥16位

6、共模信号抑制比：≥60dB

7、输入阻抗：≥10MΩ

8、增益精确度：误差 ≤5%

9、支持智能心电异常分析功能：支持对停搏、心动过速、心动过缓、频发早搏、早搏二联律、ST段改变、QT离散度、心室晚电位、向量心电、时间向量等心电事件分析。

10、设备连续工作时间不少于24小时，电池拆卸更换方便。

11、具有数据保护功能防止错误删除病人数据。

12、电池低电压显示、电极脱落显示预警。

13、循环记录监测设备重要操作日志，人工不可删除，保存医疗证据，避免医患纠纷。

*14、记录盒具有防水功能。

* 15、内置起搏器检测，支持市面上所有的起搏器。

16、具有事件标记功能，患者不舒服时，准确标记当时的心电波形。

二、工作站

*1、品牌电脑（操作系统：Win10）及品牌激光打印机。中文操作界面，兼容3导、12导数据分析。

2、开放式分析软件，可拷贝并任意安装多台电脑。

3、支持心率变异（HRV）时域/频域分析，QT离散度分析，心率震荡分析，房颤/房扑分析编辑，ST段分析等。

4、具有房早、室早、长间歇、房扑、房颤等十余种模板以及多种自定义模块。并可对模板进行合并、拆分等功能编辑。

5、心率变异性分析具备短程5分钟和长程1小时及24小时心率变异性分析。

6、可对保存的片段图打印的导联数量、打印长度、增益进行编辑。

*7、可与HIS等医院信息系统连接（根据医院使用要求确定）。

*8、具有心肌缺血总负荷分析，可以全方位的判断心肌缺血。

9、具有睡眠呼吸暂停综合症分析，可以预测睡眠呼吸暂停风险。

10、具有“T波电交替”分析，是预测恶性心律失常、心脏性猝死的重要指标。

三、其他

*1、质保期不少于3年。

2、接到维修通知后，2小时内响应，24小时内实施维修服务。

3、终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。

4、产品通过，ISO9001质量体系认证。

*5、采购数量：共计2套动态心电设备，每套配置10个记录盒。

“*”为必须满足条款，有一条不满足则投标无效；非“*”条款不满足项不得多于4条，否则投标无效。

动态血压技术参数

- *1、测量方法：采用示波法原理，24小时连续动态监测人体血压生理参数。

- 2、可以直接在记录盒上设置测量方案，并直接在记录盒上启动动态血压测量。

- *3、适用于成人、小儿和新生儿（配备成人、小儿、新生儿血压袖带）。

4、不少于二十四小时动态血压监护功能，可记录不少于350条动态血压测量数据。

5、具有动态测量与手动启动测量功能。

6、高清彩色液晶屏显示，可视性强，可显示时间、电池电量、血压测量结果等。

7、低电量提示、报警信息、错误信息、时间等显示。

8、提供mmHg和kPa两种血压参数计量单位。

*9、可连接医院HIS等信息系统（根据医院使用要求确定）。

10、具有可选择性的参数报警处理功能。

11、自动测量间隔：15、20、30、40、60、90、120、180、240分钟。

12、报警参数：收缩压、舒张压、平均压等。

13、加压：压力泵自动加压方式；减压：自动阶梯减压方式。

14、压力范围：0mmHg（0.0kPa）～300mmHg（40.0kPa）；精度: ±3mmHg（±0.4kPa）

15、心率范围40bpm～240bpm；精度±2bpm

16、血压：  收缩压：40mmHg（5.3kPa）～255mmHg（34.0kPa）

舒张压：10mmHg（1.3kPa）～195mmHg（26.0kPa）

17、过压保护：不超过300mmHg(40.0kPa)

18、超时保护：不超过180s

19、测量时间：典型测量时间≤30秒

20、测量方式：长时动态测量,可灵活调整。

21、通讯接口：通过USB接口或移动数据网络或蓝牙与工作站连接，进行数据传输。

22、噪声：不超过45dB.

*23、记录盒具有防水功能。

24、补测功能：血压信号无效时，5分钟补测。

25、袖带套可分离，袖带可拆掉气囊再清洗，便于使用清洁。

26、工作站软件可实现数据回放、分析测量结果、观看趋势图、打印报告等功能。

- 27、工作站分析软件支持：数据表、散点图、趋势图、柱状图、饼图、血压上升下降曲线、全天分析、日间分析、夜间分析、血压负荷、血压变异系数分析、平滑指数分析、夜间血压下降率、血压晨峰比、血压谷/峰值等。

28、工作站能够编辑每条血压数据，为数据添加注解。

29、工作站可以设置医院名称、基本信息、医嘱信息、血压状况说明、当前用药等信息。

- 30、工作站为品牌电脑（操作系统：Win10）并配置品牌激光打印机。可设置打印报告，支持打印预览。

31、系统查询功能：查看血压列表，报告，趋势图等情况。

*32、质保期不少于3年。

33、接到维修通知后，2小时内响应，24小时内实施维修服务。

34、终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。

35、产品通过，ISO9001质量体系认证

*36、采购数量：共计2套动态血压检测设备，每套配置10个记录盒。

“*”为必须满足条款，有一条不满足则投标无效；非“*”条款不满足项不得多于4条，否则投标无效。