大庆市第五医院双开门灭菌器、麻醉机、血液冷藏箱设备

采购项目招标公告

一、项目基本情况

项目编号：2022008

项目名称：大庆市第五医院双开门灭菌器、麻醉机、血液冷藏箱设备采购项目

采购类型：竞争性谈判

预算金额：51.8万元（含税）；参与投标供应商投标报价超出预算价格的投标无效。

公告期限：2022年3月14日至2022年3月16日止

采购需求：双开门灭菌器  2台  预算29.8万元

麻醉机        1台  预算16万元

血液冷藏箱    2台  预算6万元

合同履行期限：签订合同后30日内。

二、本项目的资格要求：

1、提供参与本项目投标供应商有效的营业执、机构代码证、税务登记证以及法人身份证复印件、被授权代理人身份证复印件、被授权代理人授权书。以上证件盖投标公司公章有效。

2、提供投标设备生产厂的有效营业执照或营业执照、机构代码证、税务登记证，或三证合一。以上证件盖生产厂家及投标公司公章有效。

3、在开标现场，投标产品必须满足3个及以上厂家，否则，该项目废标。

4、提供参与本项目投标供应商有效的医疗器械经营许可证及生产厂家的医疗器械生产许可证。

5、生产厂家直接参与投标的需提供生产资格证明文件。供应商参与投标的需提供所投产品生产厂家的授权书。授权书加盖生产厂及投标供应商公章。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目下的采购活动。

7、提供设备彩页。

8、本项目不接受联合体投标。

三、报名时间及地址：

投标人于2022年3月16日16时前，到大庆市第五医院二部机关楼四楼医疗设备科递交公司资质原件报名。

四、投标文件要求及内容：

1、有意投标者请将投标资料密封在档案袋内，密封袋封面应分别写明招标人和项目名称，并注明“开标时间以前不得开封”字样，加盖公章。

2、标书要求：一本正本、四本副本均加盖公章，装订方式为胶装。（正本彩印）

3、 标书封面须有以下内容

（1）投标单位全称及正本或副本标识；

（2）投标项目名称及项目序号（和招标公告中的采购项目和序号一致）；

（3）投标单位联系人及联系方式；

(4) 投标日期。

4、 标书内首页应为目录及对应页码（目录中的内容顺序应与投标文件所包含的项目一致）。

5、投标文件包含项目：

|  | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标单位 资质 | 企业法人营业执照 |
| 2 |  | 税务登记证 |
| 3 |  | 开户许可证 |
| 4 |  | 组织机构代码证 |
| 5 |  | 法人授权书 |
| 6 |  | 法人身份证复印件 |
| 7 |  | 投标代表身份证复印件 |
| 8 | 技术偏离表 |  |
| 9 | 医疗器械经营许可证或备案凭证 |  |
| 10 | 医疗设备注册证（登记表） |  |
| 11 | 设备生产厂家资质、医疗器械生产许可证、厂家（或中国总代）授权书 |  |
| 11 | 售后服务承诺书 |  |
| 12 | 质量保证承诺书 |  |
| 13 | 投标报价明细 |  |
| 14 | 设备彩页。彩页必须与所投标设备完全一致，否则投标无效。 |  |

注：以上材料必须盖投标公司公章，否则投标无效。

6、投标报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 投标报价 （单价，元） | 投标报价 （总价，元） | 交货时间 | 生产厂商 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双开门灭菌器 |  | 2 | 台 |  |  | 合同签订后30日内到货 |  |  |  |
| 2 | 麻醉机 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 血液冷藏箱 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币，含税 %） |  |  | 大写： |  |  |  | 小写： |  |  |  |

投标单位名称（公章）：                                   时间：   年   月   日

- 五、技术偏离表

| 序号 | 招标技术要求 | 投标技术响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

注：应标技术参数必须如实填写，如应标参数与实际参数不符，将被视为虚假应标并予以相应处理。

六、技术要求见附件。

七、开标与评标

1、开标时间：2022年3月17日14时(如有变化电话通知)

2、开标地点：大庆市第五医院二部机关楼二楼会议室

3、开标会议由招标人组织并主持，投标人代表应携带法定代表人资格证明书原件和身份证件原件，非法定代表人参会应携带授权委托书原件和被授权人身份证件原件；在规定的开标时间到达会场，未按时参加开标会议的将视为自动弃权。

4、投标文件有下列情况之一者将视为无效：

（1）投标文件未密封和未加盖投标人公章的。

（2）未按规定要求编制投标文件或内容不全、字迹模糊不清、影响评标的。

（3）超过截止时间未送达投标文件的。

（4）违反招投标法律法规规定的。

（5）未响应招标文件内容。

5、采购小组有权对投标文件提出质疑，并请投标人给予解释；转入评标阶段时，所有投标人应回避等候定标结果。

八、评标原则

1、签署的投标文件必须符合本标书的要求。

2、能提供最合理的投标报价。

3、服务承诺及具体服务保证措施。

4、质量承诺及具体质量保证措施。

5、在满足医院采购需求的情况下且投标报价最低者推荐为中标供应商。

九、其它补充事宜

退出投标时限：如供应商退出投标，必须在投标截止时间前72小时，否则不予退出。

十、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

联系人：陈增喜

电　话：0459-6915314

十一、质疑答复

1、投标方可在现场提出质疑问题。

2、技术方面问题由评委答复。

3、公平性问题由纪检答复。

4、不允许投标方查看院方任何资料。

十二、违约责任

1、供应商在价格、质量、数量等方面出现违约行为，医院有权终止合同并追究责任。

2、供应商不能按时提供设备或超时提供设备而影响医院工作的，承担相关责任。

十三、接收到中标通知后，三日内到医院医疗设备科签订合同。

附件：

双开门灭菌器参数要求

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 用途：为医疗单位提供液体、手术器械、敷料织物等物品灭菌。 |
| 2 | 技术规格及配置要求 |
| 2.1* | 灭菌器容积≥600升，双门（污染区与洁净区各1门）。 |
| 2.2* | 灭菌器设计：设计压力不小于0.3Mpa；设计温度不小于138℃。 |
| 2.3 | 灭菌器主体材质壁厚及设计寿命：灭菌内室筒体SUS304不锈钢，壁厚≥6mm。 |
| 2.4 | 灭菌器内室筒体主体结构型式：双层 |
| 2.5 | 内置蒸汽发生器。灭菌器内室筒体与内置蒸发器为同一品牌制造商。 |
| 2.6 | 大门安全装置：采用电动升降、门齿嵌合互锁、气动密封结构、双门通道型、设备带有压力安全联锁装置、双门互锁以保证有菌区与无菌区的有效隔离，有手动应急开启装置。 |
| 2.7 | 密封门胶条装置：密封门胶条装置合理，避免长期受热。 |
| 2.8* | 主控制系统：整机PLC采用集成化模块。配有彩色触摸屏人机操作界面，灭菌程序的压力、温度、时间等参数可根据需要自行设定，预留通过电脑实现远程监控，灭菌过程中参数保存在电脑中，可以随时查看过程参数，可以打印报表和灭菌参数等功能。 |
| 2.9* | 控制功能及记录方式：控制系统配备有一套完整的自测及校正程序，可以实现不同海拔高度下、不同地区的压力、温度等参数的校正；还具有多级控制保护、帮助功能。触摸屏记录相关报警信息存储在触摸屏中，可随时查看。 |
| 2.10 | 灭菌器安全保护：具备超压保护，内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理；具备门关位检测保护，门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理。灭菌整个过程自动控制、有低温、高温报警和误操作保护功能。 |
| 2.11 | 程序及系统：灭菌类程序：≥6套，测试类程序：≥4套，辅助类程序：≥2套。 |
| 2.12 | 程序运行时间:标准循环≤50分钟。 |
| 2.13 | 灭菌器真空装置：真空泵采用双极水环分体式真空泵，分体式电机。 |
| 2.14 | 内室及夹层疏水装置：程序控制，自动疏水。 |
| 2.15 | 主要控制阀门要求：主进蒸汽减压阀门、气动阀门、压力传感器均采用性能稳定品牌。 |
| 2.16* | 加热方式：电加热 |
| 2.17 | 管路要求：不锈钢卫生级管路，卡箍连接，管路内外抛光处理。 |
| 2.18 | 设备保温要求：主体外敷有充分厚的优质保温材料包裹。防火等级A级。 |
| 3 | 辅助设备：内置蒸发器、外车2个、装载内车1个 |
| 4* | 售后服务：质保期不少于2年。免费卸货、搬运及安装、调试，免费提供场地安装图纸。接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务。终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。 |

注：“*”为必须满足条款，有一条不满足则投标无效；非“*”条款不满足项不得多于3条，否则投标无效。

麻醉机参数要求

一、气源

1.1 标配气源：氧气、空气。

1.2 氧气：低压安全保护装置，在供氧压低于200Kpa时报警。

1.3 快速充氧范围25 - 75 L/min。

二、流量计

2.1  标配电子流量计，具有读数和屏幕双重显示 。

2.2  氧气 ：0 -10L/min；空气：0-12L/min。

三、呼吸回路

3.1  最好选用优质金属材质回路，避免硬塑老化，紧凑式呼吸回路设计，具备恒温功能,回路无积水不需要冷凝收集装置，保证通气安全，保证平时使用无需单独维护。

3.2  整体回路易拆卸，可以反复耐高温高压灭菌。

3.3  APL阀最好选用优质金属材质，APL阀上带有压力刻度显示且可精确调节。

3.4  APL阀具备快排功能，抬起即可快速释放压力无需反复设定刻度即可实现。

3.5  大容量二氧化碳吸收罐，确保二氧化碳吸收完全及提升二氧化碳吸收剂吸收效率。

3.6  上升式风箱，小儿麻醉不用更换风箱。

四、技术要求

4.1 气动电控或电动电控呼吸机。

4.2 外置悬挂彩色触摸屏不小于12寸，屏幕可调俯仰角度，方便观察。

4.3 全中文操作和显示，同屏显示不少于3道波形。

4.4 标配通气模式不少于以下模式：IPPV、PCV、MANUAL模式

4.5 支持压力限制、窒息通气。

4.6 容量模式下潮气量设置：20ml-1500ml，满足婴幼儿麻醉手术。

4.7 具备动态潮气量补偿功能。

4.8 呼吸频率：4-99 次/分钟。

4.9 吸呼比：4:1到1:8。

4.10 压力范围（压力模式）： 5到 70 cmH2O之间。

4.11 电子PEEP：OFF，4到 30 cmH2O。

4.12 通过触控操作实现手动机控一键快速转换功能，无需回路扳手操作。

4.13 智能化呼吸机，有防止错误设置参数功能，保证麻醉安全。

4.14 在容量模式和压力模式之间切换时，设备可以智能设置关键参数，避免人机对抗。

4.15呼出端和呼入端双流量传感器,保证流量自动实时补偿。

4.16在完全无氧气供应紧急情况下，可以利用周围空气进行通气。

五、参数和波形监测

5.1 监测参数：吸入氧、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）。

5.2 配备氧浓度监测。

5.3 可选配主流二氧化碳监测模块，可选配旁流二氧化碳监测模块，监测吸入和呼出二氧化碳浓度，二氧化碳波形可在屏幕显示。

5.4 可选配旁流麻醉气体分析功能，可以监测5种麻醉气体、CO2、N2O；可以显示MAC值；计算麻药消耗量。

5.5标配呼吸环监测功能：压力容量环、流量容量环；一键进入，具备呼吸环冻结功能。

5.6 报警参数：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、二氧化碳浓度、窒息。

5.7 具有数据监测，数据记录功能。

5.8 具有趋势记录功能，可连续记录潮气量变化，分钟通气量，气道压力变化，二氧化碳，五种麻醉气体，氧浓度变化，最长可描记72小时记录图，同屏选择两图显示。

六、麻药蒸发器

6.1 双蒸发器罐位，标配七氟醚挥发罐。麻醉机与麻醉蒸发器为同一品牌。

6.2 具有温度、流量、压力补偿功能。

七、基本配置要求

7.1  具备顶光照明功能，强弱两档可调，满足腔镜手术要求。

7.2  配有后备电池，后备电池使用时间：不小于90分钟。

7.3  独立辅助吸氧装置，可调流量范围0-15 l/min。

7.4  配备辅助折叠写字板。

7.5  配有辅助动力气源，可为小儿高频呼吸机等气动工具提供动力。

7.6  配有废气清除系统（AGSS）供选配。

7.7  麻醉机散热采用无风扇设计，避免污染术间。避免因风扇换气使有害气体微粒进入麻醉机内部，造成患者交叉感染。

八、其他

8.1 质保期不少于2年。

- 8.2 接到维修通知后，2小时内响应，24小时内实施维修服务。

8.3 终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。

不满足项不得多于3条，否则投标无效。

血液冷藏箱参数

- 用  途：

- 医疗行业冷藏血液的专业冷藏设备，可用于储存血液及血液制品。

二、主要指标:

1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%RH，电源:198~242V 。

2、样式：立式，可视门（或有可视窗）。

*3、容积：不小于300L。

4、箱体材料：碳钢板喷塑。

5、内胆材料：不锈钢材质。

6、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。

7、压缩机：采用品牌高效压缩机、风扇电机，节能高效、静音。

*8、高精度微电脑温度控制系统，内置多路传感器，确保运行状态安全稳定。

*9、数字温度显示，温控范围2℃~6℃，可通过设定使箱内温度保持在4℃±1℃范围内，显示精度0.1℃。

10、强制风冷循环，全包围进行冷热交换，确保温度均衡。

11、风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，制冷迅速。

12、声光报警功能：具有高温、低温、传感器故障、开门、断电、高环温报警等多种功能。

13、底部前后4个万向脚轮，前轮带锁紧功能，方便移动安放。

14、具有照明系统。

15、标配自动化霜功能，强制除霜。

16、配置有不少于4个浸塑钢丝搁架，带标签条；不少于15个浸塑血袋框，可放置200ml或400ml标准血袋。

17、配置门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露。

*18、验收合格后，整机免费保修不少于3年，压缩机等主要零部件免费保修五年，终身维修。

19、接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务。

20、终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。

*21、设备具有医疗器械注册证。生产厂家通过ISO9001系列质量体系认证、ISO14001环境体系认证、职业安全健康ISO 45001认证，具有医疗器械生产许可证。

“*”为必须满足条款，有一条不满足则投标无效；非“*”条款不满足项不得多于3条，否则投标无效。